干燥 / 培养 两用箱

上海东麓仪器设备有限公司

地址：上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号

电话：021-57456877  传真：021-69157000-1043  邮编：201801

网址： www.shdonglu17.com.cn

目      录

- 示意图……………………………………………………………2

- 适用范围…………………………………………………………3

- 结构概述…………………………………………………………3

- 技术指标…………………………………………………………3

- 温度控制器操作方法……………………………………………4

- 使用方法…………………………………………………………6

- 注意事项…………………………………………………………7

- 故障处理…………………………………………………………8

- 装箱单……………………………………………………………9

- 示意图：

1     2     3          4          5        6

7

●    ●    ●

□  □ □ □

8

9

10    11  	12       13

1、箱体					2、铭牌				   3、控制面板

4、门拉手				5、搁板			   	6、箱门

7、温度控制器			8、培养箱指示灯		9、转换开关

10、电源指示灯		  11、干燥箱指示灯     12、电源开关

13、风门调节旋钮

- 适用范围

本产品为厂矿企业、大专院校、科研以及各类实验室的必备仪器。

- 结构概述

PH系列干燥/培养两用箱（以下简称两用箱）由箱体、控温系统及气流循环系统等部分组成。

箱体由工作室和外箱壳组成，其箱体外壳采用优质冷轧板制成，表面喷塑处理，色彩鲜艳，美观大方。工作室按用户要求分为镜面不锈钢板或镀锌板制成，室内采用不锈钢丝制成的搁板，高度可调。内外箱壳之间采用超细玻璃棉作隔热层。在内胆背后中央装有风机以及风道板，加速工作室内冷、热空气循环，保证箱内温度均匀性。

控温系统由传感器（Pt100铂电阻）、温度控制器、加热器等组成，均安装在箱体的左侧和背后。

- 技术指标

| 型 号 | 030（A） | 050（A） | 070（A） | 140（A） | 240（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
| 控温范围(℃) | a、培养箱档：RT+5～80 b、干燥箱档：80～220 |
| 温度波动(℃) | a、±0.5 b、±1 |
| 额定功率(W) | 870 | 1120 | 1570 | 2070 | 2470 |
| 内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×440×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 705×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×825 |

注：1、带“A” 内胆为镜面不锈钢，不带“A”为镀锌板 ；

2、RT指室温；

3、箱内温度的测量应用精度为±0.1℃的标准水银温度计（水银头放在工作室内几何中心）在环境温度为25℃、相对湿度不大于85%RH下测得。

- 温度控制器操作方法

◆

指示灯定义

1．“RUN/AT”指示灯：运行时此灯点亮，运行结束时熄灭；自整定时此灯闪烁。

2．“OUT”指示灯：有加热输出时此灯点亮，反之熄灭。

3．“ALM”指示灯：传感器异常或超温报警时此灯点亮，反之熄灭。

（一）、温度控制器操作及使用方法

1．控制器上电，显示窗上排显示“分度号和版本号”，下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

1）若无恒温定时功能：

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。在此设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

2）若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示窗下排显示提示符“ST”，上排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示窗下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，下排个位小数点点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，下排个位小数点闪烁，计时时间到，运行结束，显示窗下排显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

注：在计时过程中若增大温度设定值，则仪表从0开始重新计时，若减小温度设定值，仪表继续保持计时。

3．传感器异常报警

若显示窗上排显示“---”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，“ALM”报警灯常亮；下偏差报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，“ALM”报警灯闪烁，若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM”报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

5．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．“移位”键：在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

7．“减小”键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减。

8．“增加”键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

9．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

（二）、系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序，“AT”指示灯闪烁，自整定结束后该指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，“ALM”报警灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

（三）、温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”，上排显示密码值，通过增加、减小和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | 范 围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 | 0 |
| ALH- | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值>温度设定值+HAL”时，报警灯常亮，蜂鸣器鸣叫（参见五.4），断开加热输出。 | (0～100.0℃) | 10.0 |
| ALL- | 下偏差 超温报警 | 当“温度测量值<温度设定值-ALL”时，报警灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。 | (0～100.0℃) | 0.0 |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒)注1 | 5 |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (1～400.0) | 35 |
| I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) | 200 |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) | 200 |
| Pb- | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-12.0～12.0℃) | -1.2 |
| PK- | 满度调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | (-999～999) | -48 |

注1：型号为PCD-E3002（继电器输出）的控制器，其加热控制周期的出厂值为20秒，其它型号为5秒。

- 使用方法

1、使用环境要求

1) 环境温度：5℃~40℃；

2) 空气相对湿度：≤85%RH；

3) 电源电压：220V±10%，50Hz±1Hz；

4) 周围无腐蚀性气体，无强烈震动源及强电磁场存在。

2、操作步骤

1) 将需要培养或干燥的物品放入箱内固定的搁板层上，物品周围应留有一定的空间，以保持工作室内气流畅通，关好箱门。根据物品的潮湿情况，把风门调节旋钮旋至合适位置，一般旋至“Z”处，若比较潮湿，旋至“三”处（注：风门的调节范围约60度）；

2) 打开电源开关，此时电源指示灯亮，风机运转，温度控制器“PV”屏应显示工作室内温度，“SV”屏应显示出厂时所设定的温度，仪器进入工作状态；

3) 设定所需温度

按一下“SET”键，仪表进入设定状态，此时SV屏右边的第一位高亮（注：亮位表示可修改位），其他位闪烁，用    键可选任意一位为高亮位，用    键或    键可修改数值大小到所需值。再按两下“SET”键（注：按一下时，“PV”屏显示“”，为定时功能参数，当ST=0时，定时功能不启动）。PV屏显示为箱内测量温度，SV屏为新设定温度。

4) 如所需温度在RT+5℃～80℃范围，培养/干燥选择开关打向培养箱档，此时绿指示灯亮。如所需温度在80℃～220℃范围时，培养/干燥选择开关打向干燥箱档，此时黄指示灯亮。

5) 培养/干燥结束后，关闭电源开关，如不马上取出物品，则应把风门旋钮关闭；若要即刻取出物品，必须小心防止烫伤。

6) 作为培养箱使用时，如箱内空气干燥，可关闭风门，在箱内放置一水盆，使水盆中的水自然蒸发，以增加湿度。

- 注意事项

- 箱外壳必须有效接地，以保证使用安全；

- 箱内不得放入易燃易爆物品；

- 箱内物品放置切勿过挤、过重，四周必须留出空间，以利热空气循环，同时防止搁条损坏；

- 进入升温之前一定要先关好箱门，不然会因门开关未接通而造成风机不转、温度不上升；

- 当两用箱工作室温度接近设定值时，加热指示灯忽暗忽亮，反复多次，属正常现象。一般情况下，在设定温度达到控制温度1～2小时后，工作室温度进入恒温状态。

- 内外应保持清洁，如长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，外面应套好塑料防尘罩，放置在干燥的室内。

- 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

八、故障处理

| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电源 (指示灯不亮) | 电源插座无电或与插头接触不良 | 修复 |
| 开机无电源 (指示灯不亮) | 箱子电源线断或未插好插头 | 修复、重插 |
|  | 电源开关坏(或未开) | 更换、开电源开关 |
|  | 保险丝开路 | 若换后通电仍烧断，便需检查电机等部件是否有短路（电机坏会有异味、线包发黑等现象）或通壳(绝缘电阻为0)，修复后再开机。 |
| 仪表无显示 | 接线脱落或表坏 | 重新接好导线，换表 |
| PV屏显示 “- - - -” | 传感器坏或接线断(脱落) | 修复或更换Pt100（0℃时为100Ω，0.3Ω/℃） |
|  | 测量温度值超出了控温仪测量范围 | 使用规定值内适当温度值 |
| 温度失控 （AL1指示灯亮） | 双向可控硅被击穿或触发元件坏 | 更换(型号：BTA16/600V，MOC3041) |
| 不升温 | 门开关未接触好或坏 | 关好箱门或更换 |
|  | 设定温度低于RT（环境温度） | 重新设定SV≥RT+5℃ |
|  | 仪表处于定时控制结束阶段 | 重新设置定时时间或使ST=0 |
|  | 温度控制器HEAT灯亮或不亮 | 可控硅坏、触发元件坏或温度控制器坏，调换 |
|  | 电热管坏或电线脱落 | 调换或接好 |
| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| 控温误差大或 有静差 | 风机坏(不转) | 更换风机或修复或调换 |
|  | P、I、D、OUTˉ参数设置不合理 | 参阅说明书进行修正 |
|  | 传感器接触不良，产生接触电阻或坏 | 重新接线或调换 |
| 风机声音异常或噪声大（大于70dB(A)） | 擦后风道板 | 修复(垫垫圈)，拉开距离 |
|  | 风机轴承坏、缺油 | 调换、加高温润滑油 |

九、装箱单

装 箱 单

| 序 号 | 类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文 件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文 件 | 装箱单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文 件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配 件 | 挂条 | 付 | 1 |  |
| 5 | 配 件 | 搁板/搁条 | 套 | 2 |  |
| 6 | 备 件 | 熔断丝 | 只 | 2 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符                           装箱员 ：   2

# Text boxes

感谢您购买本公司仪器，在您启用干燥/培养两用箱前，请详阅本说明书，相信它能让您的干燥/培养两用箱发挥最大的作用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

PH-

干燥/培养两用箱

## PH ---  140A型

使 用 说 明 书

## PH ---   系列