目 录

一、适用范围…………………………………………………………………… 2

二、性能特点…………………………………………………………………… 2

三、技术指标…………………………………………………………………… 3

四、智能型控制器操作方法………………………………………………… 3

五、使用方法…………………………………………………………………… 6

六、注意事项…………………………………………………………………… 8

七、故障处理…………………………………………………………………… 9

八、装箱单……………………………………………………………………… 10

感谢您购买本公司仪器，在您启用生化培养箱前，请仔细阅读使用说明书，相信它能使您的培养箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

一、适用范围

SPX系列生化培养箱是细菌、霉菌、微生物的培养及育种实验的恒温培养装置，是特别适用于生物遗传工程、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想设备。

二、结构及工作原理

SPX系列生化培养箱由箱体、温度控制系统、高低温变换系统、气体循环系统、照明系统等五个主要部分组成。

箱体：有工作室、箱体外壳、箱门等组成。箱体外壳均采用优质钢板表面喷塑处理，箱门装配有大面积的双层玻璃观察窗，色彩鲜艳、美观大方；工作室采用镜面不锈钢制成，半圆弧四角极易清洁；室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调；外壳与工作室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层，以保证工作室内温度；工作室与箱门的接合部装有磁性密封圈，以保证工作室的密封性及保温性。

温度控制系统：有温度控制器、温度传感器、超温保护系统等组成。温度控制器内设有偏差报警功能，用户可根据需要调整偏差报警参数自行设定；电加热器线路中串连有过热保护器，如果仪表超温保护功能失效使工作室内温度达到70℃左右时过热保护器自动断开，以避免危险情况的出现。

高低温变换系统：有加热系统、制冷系统构成。加热器和蒸发器置于工作室后部，由温度控制系统控制其工作状态，并由气体循环系统将冷量和热量送到工作室，使工作室的温度达到均匀稳定。

气体循环系统：有高速循环风机、风道等组成。它能保证工作室内的空气充分循环，使工作室的温度达到均匀稳定。

照明系统：有照明开关、8W日光灯管、电子镇流器等组成。操作简单，极方便于存取物品及对实验品的观察。

三、技术指标

| 型号 | SPX－70F | SPX－100F | SPX－150F | SPX -200F | SPX－250F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | 0-60℃ |  |  |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |  |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220V 50Hz |  |  |  |  |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |  |  |  |  |
| 定时范围 | 1～9999min |  |  |  |  |
| 输入功率 | 800W | 900W | 1100W | 2000W | 2500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 530×480×780 | 580×500×850 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 670×710×1620 | 720×730×1690 |
| 载物托架(标配) | 2块 |  | 3块 |  |  |

上表中技术参数均在环境温度25℃、相对湿度不大于85%、无试样负荷时的条件下，用精确度为0.1℃的标准水银温度计测得(水银头端放在工作室内几何中心)。

SET

RST

HEAT

COOL

RUN

DEF

ALM

PV

SV

℃

四、智能型控制器操作方法

示灯及按键定义：

1．“RUN”运行指示灯：正常运行时此灯点亮，

有定时且定时结束时此灯熄灭。

2．“HEAT”加热指示灯：有加热输出时此灯点亮，

反之熄灭。

3．“COOL”制冷指示灯：有制冷输出时此灯点亮，

反之熄灭。

4．“DEF”化霜指示灯：蒸发器化霜时此灯点亮，反之熄灭。

5．“ALM”报警指示灯：有温度异常或超温报警时此灯点亮，反之熄灭。

6．“SET”设定键：可设定或查看温度、时间及其相关参数。

7．“◄”移位键：在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

8．“▼ / RST”减小 / 再运行键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减；运行结束后，在非设定状态下，长按此键3秒可重新启动运行。

9．“▲”增加键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

（一）操作及使用方法

1．控制器上电，上排显示窗显示“分度号和版本号”，下排显示“最大温度设定值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

1）若无恒温定时功能：

点击“设定”键，进入到温度设定状态，上排显示窗显示提示符“SP”，下排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

2）若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，上排显示窗显示提示符“SP”，下排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，上排显示窗显示提示符“ST”，下排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，下排显示窗显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，下排显示窗显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，下排显示窗个位小数点点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，下排显示窗个位小数点闪烁，计时时间到，运行结束，下排显示窗显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

注：在计时过程中若改变温度设定值，则仪表从0开始重新计时。

3．传感器异常报警

若控制器上排显示窗显示“---”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警灯亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．超温报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，“ALM”报警灯点亮，若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM”报警灯不点亮，蜂鸣器也不鸣叫。

5．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

（二）温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，控制器上排显示窗显示密码提示符“Lc”，下排显示密码值，通过增加、减小和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 | 0 |
| AL- | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值>温度设定值+AL”时，报警灯亮，蜂鸣器鸣叫（参见一.4），断开加热输出。 | 0～20.0℃ | 3.0 |
| Ct- | 压缩机 启动延时 | 压缩机启动延时保护时间，压缩机由停止到再启动的最小时间间隔。 | 0～600秒 | 180 |
| uP- | 压缩机 启动阀值 | 当压缩机以间断方式工作时，若“温度测量值≥温度设定值+uP”且压缩机启动延时时间到，启动压缩机。 注：此参数只有在手动启停压缩机模式（内部参数表-2中Crc=1）下才有效，在自动模式下无效。 | -4.9～5.0℃ | 0.4 |
| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） | 出厂值 |
| dn- | 压缩机 关闭阀值 | 当压缩机以间断方式工作时，若“温度测量值≤温度设定值+dn”时关闭压缩机。 注：此参数只有在手动启停压缩机模式（内部参数表-2中Crc=1）下才有效，在自动模式下无效。 | -5.0～uP-0.1 | 0.2 |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | 1～30秒 | 5 |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | 0.1～50.0 | 3.0 |
| I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | 1～2000秒 | 600 |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | 0～1000秒 | 200 |
| Pb- | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | -12.0～12.0℃ | -1 |
| PK- | 满度调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | -999～999 | 33 |

五、使用方法

1．使用环境要求

a) 环境温度：15℃~35℃；

b) 相对湿度：不大于85%RH（25℃时）；

c) 电源电压：AC198～222V，50/60Hz；

d) 周围无强烈光照，无腐蚀性气体，通风良好，无强烈震动源及强电磁场存在。

2．培养箱面板示意图

⑧        ⑦

SPX系列生化培养箱 一、操作使用方法; Ο制冷 Ο加热 Ο循环.

①                 ②            ③       ④               ⑤        ⑥

- 操作使用方法                           ② 智能型控制器

③ 加热指示灯                             ④ 循环指示灯

⑤ 照明开关                               ⑥ 电源开关

⑦ 转换开关                               ⑧ 制冷指示灯

3、操作步骤

- 把需作培养实验的物品放入培养箱工作室内，上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通，关好箱门。

- 打开电源开关,此时循环指示灯亮，电机运转，智能型控制器PV屏应显示工作室内测量温度，SV屏应显示要使用的设定温度。此时培养箱即进入工作状态。

- 设定所需温度：

按SET键一次，此时PV屏显示“SP”字符，SV屏第一位高亮，其他位闪烁 ，用     循环选取SV屏显示的高亮位的具体位，用    或    改变原SV屏显示的温度值，直至需要值为止。设定完毕后，再按SET键一次，PV显示“TI”字符，若不使用定时功能，则再按SET键一次，使PV屏显示测量温度，SV屏显示设定温度即可。

注意：若不使用定时功能，必须在PV屏显示“TI”字符时，SV屏显示为“0”

- 设定定时时间：见“定时功能使用方法”

- 选择转换开关：

        - 设置温度高于环境温度5℃时，请选择“RT+5℃”档；

        - 设置温度低于环境温度+5℃或接近于环境温度，请选择“自动”档。

- 当第一次开机，或使用一段时间，或当季节(环境温度)变化时，必须复核工作室内测量温度和实际温度误差，具体方法见“各功能参数使用说明”。

- 每次使用完毕后，请务必擦干工作室内水份，并关闭总电源以确保安全。

六、注意事项

- 培养箱在搬运中，禁止倒置或大于45°的倾斜。

- 本设备落地后，如地面不平整应予以垫平，设备的四周应留30厘米以上空间。若在30 ℃以上的环境温度下使用本设备，建议适当改善环境条件（例如：在设备的背后增加通风设施或者将设备转移至有空调设施的环境中），以防止因压缩机过热死机而造成的温度失控。

- 本设备在正常运行时，箱内载物摆放切勿过挤，应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。

- 本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的地线有效接地。

- 当培养箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般情况下，在测量温度达到控制温度后30分钟左右，工作室内温度进入恒温状态。

- 设备若在制冷状态连续工作一段时间后，制冷效果不理想（制冷慢或产生静差），可能是蒸发器结霜所致。此时取出箱内物品，将设定温度设为40℃，定时运行200分钟左右，再投入正常使用（一般连续运行10-15天，必须作一次上述操作）。

- 箱内不需照明时，应将照明开关置于“关”的位置，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。

- 箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

- 设备长期不用，应拨掉电源线，擦净箱内积水。并定期（三个月一次）运行5小时，将温度设定在40℃，并每隔二小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拨掉电源插头存放。以驱除电气部件的潮气，避免损坏有关器件。

- 对设备的维护修理应由专业人员进行，以免发生意外。

- 使用中出现异常想象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

七、故障处理

| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电 (指示灯不亮) | 电源插座无电或与插头接触不良 | 修复 |
|  | 箱子电源线断或未插好插头 | 修复、重插 |
|  | 电源开关坏(或未开) | 更换、开电源开关 |
|  | 保险丝断 | 若换后通电仍烧断，便需检查电机等部件是否有短路（电机坏会有异味、线包发黑等现象）或通壳(绝缘电阻为0)，修复后再开机。 |
| 仪表无显示 | 接线脱落或仪表烧坏 | 重新接好导线或更换仪表 |
| 仪表显示 “- - - -” | 传感器坏或接线断(脱落) | 修复或更换Pt100（0℃时为100Ω，0.3Ω/℃） |
|  | 温度值超出了控制范围 | 使用规定值内适当温度值 |
| 不制冷 | 转换开关位置不对 | 设置正确位置 |
|  | 压缩机坏或管路堵或R12漏 | 更换、排堵、加R12 |
|  | 压缩机过热保护器启动 | 待压缩机温度下降，自然恢复 |
|  | 压缩机保护器烧坏（有烧焦味） | 更换保护器 |
| 温度失控并 AL1报警灯亮 | AL1设置不正确 | 重新设置 |
|  | 双向可控硅被击穿 温度控制器坏（AL1报警灯不亮） | 更换温度控制器 |
| 不升温 控温误差大 或有静差 | 温度控制器坏 HEAT灯亮双向可控硅不导通 | 更换温度控制器 |
|  | 使用了定时功能，温度升后又降下 | 使T1≠0 |
| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| 不升温 控温误差大 或有静差 | 风机坏(不转) | 更换风机 |
|  | Pt100接触不良，阻值变大 | 重新接线 |
|  | 参数（HL，SC）设置不正确 | 重新设置 |
|  | PID等参数设置不正确 | 重新调整参数 |
|  | 冷凝器结霜过多，制冷功率小 | 升温去霜 |
| 风机声音异常 或噪声大 （大于70db(A)） | 风机坏或压缩机风机坏 | 更换风机 |
|  | 擦后风道板或风叶坏 | 修复、更换 |

八、装箱单

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 装箱单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 水盘 | 个 | 1 | 仅150型 |
| 5 | 配件 | 搁板/搁条 | 套 | 2或3 | 70型2套 150型3套 250型3套 |
| 6 | 备件 | 照明灯管 | 支 | 1 |  |
| 7 | 备件 | 熔断器芯 | 只 | 2 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符

上海东麓仪器设备有限公司

产品保修卡

非常感谢您选用本公司的产品，在设备交付使用之后，您将享有我公司为您提供的保修服务。为了让我们的服务更满意，请您仔细阅读以下内容：

一、用户须知：

1、产品自交付使用起负责免费保修壹年

2、属下列情况不在保修内：

⑴用户保管或使用不当而使产品损坏；

⑵用户擅自拆动甚至更换零部件而使产品损坏的；

⑶其它非制造质量原因或不可抗拒力因素产生损坏的；

| 产品名称 | 生化培养箱 | 型 号 | SPX-70F |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 | 9288-06 | 出厂日期 | 2017.06 |
| 地 址 | 上海市嘉定区马陆镇 浏翔公路2085号 | 电话/传真 | 4008-111-900 021-57456877 |

检修记录：

| 日 期 | 检修内容： | 检修员签名 |
| --- | --- | --- |