LHS系列

LHS-100HC型

恒 温 恒 湿 箱

使

用

说

明

书

上海东麓仪器设备有限公司

地址：上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号

电话：4008-111-900  传真：021-57456877  邮编：201801

网址：  www.shdonglu17.com.cn

保障安全的提示

这里所载的事项是极关重要的，务须切实遵守。

一、安全的提示：

! 危险（有可能构成财产严重损失或人员伤亡）

1. 本产品必须可靠接地并远离电磁干扰源（切不可以零线或中线作地线）。

2. 在使用前请确认供电电源的电压与产品要求相符。

3. 产品应使用独立的16A电源插座，并确认插头、插座接地良好。

4. 不允许产品在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。

5. 不允许随意接长或剪短产品电源连线。

6. 不得擅自进行修理，受本公司委托修理的必须由专业人员进行维修。

! 警告（有可能构成财产损失或人员伤害）

1. 必须充分阅读、理解本产品使用说明书后方可进行操作。

2. 拔电源插头时，切勿直接拖拉电源线。

3. 有下列情况之一的，必须拔下本产品电源插头：

3.1 更换保险丝管时；

3.2 产品发生故障待检查修理时；

3.3 产品长时间停止使用时；

3.4 搬动产品时；

! 注意（有可能影响使用寿命导致产品不能正常工作）

1. 产品在搬运时，应小心注意避免损坏面板上的仪表等易损零部件。

2. 有制冷功能的产品搬运时倾角不得大于45°，放置到位后，应静放(1～2)天再开机，以利制冷系统能正常工作并延长寿命。

3. 产品应放置在坚硬牢固的平面上，使其保持水平状态。

4. 产品四周应保留一定的空隙,必须在能够通风或者控温的环境条件下使用。

5.  切勿重力开启 / 闭合产品箱门，否则易导致箱门脱落，产品损坏，产生伤害事故。

6. 试验箱使用高温高湿后关机或者长时间停止使用时，断电后应打开箱门放置1小时，驱除潮气处理后关门，避免损坏湿度传感器。

二、产品简介

1、外形图

2、结构功能概述

本产品由箱体、内胆(工作室)，温度和湿度控制装置、加热及制冷系统、加湿系统、气体循环系统组成。

1) 本机为立式框架结构，箱体由优质薄钢板冲制而成，外表喷塑，色彩鲜艳、美观大方。控制器、各类开关，按键和显示器均安装在箱体上部，操作直观方便。

2) 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；外箱与内胆之间充填聚脂发泡材料，以确保设备保温性能；

3) 设备采用液晶数显屏控制温度、湿度；

6) 箱体内有冷、热气流风道，由风机运转加强气体循环流畅，提高工作室内温度、湿度的均匀性；

7) 设备背面上方有电源进线，右侧底部有加水口，自备水箱；

8) 具有超温报警、压缩机延时、过热保护等功能。

3、主要技术指标

| 名称 | 恒温恒湿箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | LHS-100HC | LHS-200HC | LHS-300HC |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 450×380×590 | 530×500×780 | 580×540×950 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 590×600×1450 | 670×710×1620 | 710×780×1840 |
| 输入功率 | 1500W | 1900W | 2400W |
| 控温范围 | -10～80℃ |  |  |
| 控温波动 | ±0.5℃ |  |  |
| 温度偏差 | ±2℃ |  |  |
| 控湿范围 | 40～95%RH |  |  |
| 湿度波动度 | ±3%RH |  |  |
| 湿度偏差 | ±3%RH |  |  |
| 温湿控制方式 | 平衡式调温调湿方式 （水加热蒸发） |  |  |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机（品牌阿斯帕拉） |  |  |
| 湿度传感器 | 电容式湿度传感器 （品牌维萨拉） |  |  |
| 控制器 | 液晶按键控制器 |  |  |
| 测试点 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH |  |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |  |
| 内胆(外壳)材质 | 内胆镜面不锈钢SUS304（外壳冷轧钢板喷塑） |  |  |
| 水箱 | 自备纯净水桶 |  |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |  |
| 安全装置 | 漏电保护、压缩机过热、超温、过载、 |  |  |
| 搁板(标配) | 3块 |  |  |

三、产品的使用

1、使用前的准备

产品应在下列正常使用条件下使用：

1） 环境温度：（15～28）℃；

2） 相对湿度：不大于85%；

3） 供电电源：（220±22）V   （50±1）Hz  大于等于2KW；

4）检查纯净水准备充足，接好进排水管；

5） 应放置在平稳、水平、周围无强磁场、强震动、无粉尘及可燃腐蚀性气体存在，四周通风良好的室内；

6） 设备与四周物件或墙壁的间距：前≥900mm，左、右及顶、后≥300mm。

2、开机通电

1）恒温恒湿箱控制面板示意图—开机画面

1.1标识符定义

T1预约：当进入预约计时状态时，T1闪烁，【（2）显示窗】显示预约倒计时时间；

T2加热：当加热有输出时，T2点亮；

T3压缩机：当压缩机启动时，T3点亮；当压缩机在等待启动延时过程中，T3闪烁；

T4加湿：当加湿有输出时，T4点亮；

T5白天：当进入白天模式时，T5点亮；

T6黑夜：当进入黑夜模式时，T6点亮；

T7计时：当进入运行计时状态时，T7闪烁，【（2）显示窗】显示定时倒计时时间；

T8缺水：当有缺水信号时，T8点亮；有缺水报警时，T8闪烁；

T9开门：当门打开时，T9点亮；

T10报警：当有温度、湿度报警时T10点亮；当进入低温或高温保护状态时，T10闪烁；

T11锁屏：当进入锁屏状态时，T11点亮；

T12加水：当水泵有输出时，T12点亮；

T13化霜：当化霜有输出时，T13点亮；

T14电磁阀：当电磁阀有输出时，T14点亮；

T15照明/灭菌：当照明有输出时，T15点亮；当灭菌有输出时，T15闪烁（灭菌优先级高）。

1.2显示窗

【（1）显示窗】显示：周期或段数值； 【（2）显示窗】显示：计时或时间设定值；

【（3）显示窗】显示：温度测量值；   【（4）显示窗】显示：温度设定值；

【（5）显示窗】显示：湿度测量值；   【（6）显示窗】显示：湿度设定值；

【（7）显示窗】显示：光照度设定值或加热输出功率。

1.3按键定义

【锁屏】键：	正常显示状态下，长按此键2秒可手动锁屏或解除锁屏。

【光照】键：	正常显示状态下，点击此键可开关照明。

【设定】键：	正常显示状态下，点击此键可进入设定值修改界面，长按此键3秒可进入参数表修改界面。

【移位】键：	在设定状态下，点击此键可使设定值移位闪烁修改。

在正常显示状态下，若运行在【白天/黑夜】模式，可切换白天、黑夜运行状态；若运行在程序模式，可切换显示段数或周期。

【增加】键：	在设定状态下点击此键可使设定值递增。

【减小/化霜】键：	在设定状态下点击此键可使设定值递减，在正常显示状态下，长按此键可手动开启化霜功能。

【R/S】键：	在正常显示状态下，点击或长按此键可启动或停止控制器的运行。

1.4操作及使用方法

a．控制器上电，【（3）显示窗】显示“PS”，【（5）显示窗】显示“V01”，蜂鸣器短鸣一声，大约2秒后进入到正常显示状态。

b．设定值修改

正常显示状态下，点击【设定】键，“TIME”“SV”标识符同时闪烁，此时光标闪烁的数字值可以通过【移位】【增加】【减小】键进行修改，再次点击【设定】键可切换到下一组数值。修改结束后，长按【设定】键1秒退出设定状态，或在定值模式下，连续点击【设定】键，修改一组数据后退出，蜂鸣器短鸣一声，进入正常显示界面，参数自动保存。

当控制器运行在程序模式，点击【设定】键，段数显示值开始闪烁。此时通过【增加】【减小】键修改段数值，可查看相应段数下的时间、温度、湿度及光照度的设定值，再次点击【设定】键，可依次修改当前段下的设定参数。当光标回到段数值闪烁时，再次修改段数值，进行下一段的修改。

当控制器运行在【白天/黑夜】模式，点击【设定】键，“DAY”标识符闪烁，通过【增加】【减小】键，可切换“NIGHT”标识符闪烁，查看白天黑夜下的设定参数，点击【设定】键，修改白天或黑夜模式下的设定参数。

c．段数或周期设定

在非定值模式（详见参数表-1-U1）下，当控制器停止运行时，长按【设定】键3秒，【（1）显示窗】显示“Lc”提示符，【（2）显示窗】显示密码值，通过【增加】【减小】键修改密码值为3，进入周期与段数设置。

程序模式下，若“PRO”提示符闪烁时，可设定运行总段数值；点击【设定】键，“CYC”提示符闪烁时，可设定运行总周期数（周期数设置为0时，控制器一直运行）。设定结束后，长按【设定】键3秒，退出设置，参数自动保存。

白天黑夜模式下，无运行总段数设置，仅周期可设。

d．启动与停止

长按【R/S】键U7（详见用户参数表-1）秒可启动控制器运行，运行时【（2）显示窗】显示剩余运行时间；运行时间到，控制器停止运行，蜂鸣器鸣叫U9（详见用户参数表-1）秒，【（2）显示窗】显示“End”，或长按【R/S】键U7秒钟停止控制器运行，【（2）显示窗】显示“oFF”。

当控制器运行在程序模式且总段数大于1时，若恒温恒湿条件（详见参数表-4-U5、U6）未开启，需设定每段时间后再开启运行，时间均设定为0启动无效。

e．预约功能

当预约功能AP（详见用户参数表-6）值设定为1时，再次点击【设定】键可进行预约时间设置，单位为分钟，否则直接退出进入正常显示界面。

预约计时设定结束后，需点击【R/S】键启动运行有效。在预约计时中，可再次进入参数表修改预约时间，或点击【R/S】键，停止控制器运行，运行设定时间自动清零，仅一次有效。

f．故障提示

温度报警：当有温度上偏差报警时“℃”快闪，温度下偏差报警时“℃”慢闪；

湿度报警：当有湿度上偏差报警时“%RH”快闪，湿度下偏差报警时“%RH”慢闪；

若【（3）显示窗】显示“---”，表示温度传感器或控制器本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

g．化霜功能

化霜功能可以自动开启或手动开启。自动开启（详见内部参数表-4）由用户设定时间设定化霜间隔以及化霜时间。手动开启即在主界面下，手动点击【化霜】键，手动开启化霜。手动化霜时间依然使用参数表中设置的时间，延时时间到，化霜自动结束。

h．掉电记忆功能

通过修改掉电记忆参数值（详见“U2”参数：内部参数表-1）可选择是否有掉电记忆功能。

1.5内部参数的查看与设定

正常显示状态下，长按【设定】键3秒【（1）显示窗】显示密码提示符“Lc”，【（2）显示窗】显示密码值，输入不同密码值进入内部参数设定状态，再点击【设定】键可以修改各个参数。再长按【设定】键3秒，蜂鸣器短鸣一声，退出此状态，参数值自动保存。

2）、用户参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| U1 | 运行模式 | 0：定值运行模式； 1：白天黑夜模式，0~99周期； 2：程序模式，可编程1~30段，0~99周期。 | (0～2) 0 |
| U2 | 掉电 运行方式 | 0：不运行； 1：从第一段（白天）运行； 2：从断电时间运行。 | (0～2) 0 |
| U3 | 计时修正 | 修正总定时计时误差， 修正值=【运行时间（秒）-实际时间（秒）】*10 ÷ 实际时间（分）。 | (-999～999) 0 |
| U4 | 计时单位 | 1：分钟0~9999； 2：小时0~9999 | (1～2) 1 |
| U5 | 恒温计时 偏差 | 温度测量值与设定值相差U5以内，开始计时。注：0表示计时无需判断温度。 | (0～10.0℃) 0 |
| U6 | 恒湿计时 偏差 | 湿度测量值与设定值相差U6以内，开始计时。注：0表示计时无需判断湿度。 | (0～50.0%) 0 |
| U7 | 【R/S】键 有效时间 | 长按U7时间后，【R/S】功能键有效。 | (0～10s) 0 |
| U8 | 锁屏时间 | 自动锁屏时间，0时无自动锁屏。 | (0～300s) 0 |
| U9 | 运行结束 提示时间 | 运行结束后蜂鸣提示时间。 注：0表示持续鸣叫。 | (0～300s) 0 |
| UA | 照明时间 | 照明打开后，自动关闭照明时间。 注：0表示必须手动关闭照明。 | (0～9999min) 0 |
| Ub | 通讯地址 | 本机通讯地址。 | (1～16) 1 |

3)、温度参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=103”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| TH | 上偏差 超温报警 | 若“测量值＞设定值+TH”，则上偏差报警，关温度和湿度输出。 报警时，温度报警继电器有输出，蜂鸣器鸣叫，报警指示亮，温度单位快速闪烁，点击任意键取消蜂鸣，继电器关输出。 | (0～20.0℃) 5.0 |
| TL | 下偏差 超温报警 | 若“测量值＜设定值+TL”，则下偏差报警。 报警时，温度报警继电器有输出，蜂鸣器鸣叫，温度单位慢速闪烁，点击任意键取消蜂鸣。 注：当“TL=0”时，此功能无效。 | (-50.0～0℃) 0 |
| Tb | 偏差修正 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差； Tb = 实际温度值 - 仪表测量值。 | (-99.9～99.9℃) 0 |
| TA | 斜率修正 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差； TA = 1000 *（实际温度值 - 仪表测量值）÷仪表测量值。 | (-999～999) 0 |
| TP | 加热比例 | 时间比例作用调节。 | (0.1～50.0) 8.0 |
| TI | 加热积分 | 积分作用调节。 | (1～2000s) 500 |
| TD | 加热微分 | 微分作用调节。 | (0～2000s) 200 |
| TT | 加热周期 | 加热控制周期。 | (1～60s) 5 |
| Tc | 低温控制 加热关断 | 低温控制时的不加热点，仅当温度设定值低于环境温度时有效。 | (-2.0～0℃) -0.5 |
| To | 加热功率 | 加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| Tu | 制冷开启 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量温度≥设定温度+Tu”，开启压缩机。 | (-10.0～10.0℃) 0.6 |
| Tn | 制冷关闭 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量温度≤设定温度+Tn”，关闭压缩机。 | (-10.0～uP) 0.6 |

4)、湿度参数表 -3

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=203”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| HH | 上偏差 超湿报警 | 若“湿度测量值＞设定值+HH”，则上偏差报警，超湿报警继电器断开，关湿度输出。 报警时湿度报警继电器有输出，报警指示亮，湿度单位快速闪烁，继电器关输出。 | (0～50.0%) 20.0 |
| HL | 下偏差 超湿报警 | 若“湿度测量值＜设定值+HL”，则下偏差报警。 报警时湿度报警继电器有输出，报警指示亮，湿度单位快速闪烁。 注：当“HL=0”时此功能无效。 | (-50.0～0%) 0 |
| Hb | 偏差修正 | 修正传感器（低湿）测量时产生的误差； Hb = 实际湿度值 - 仪表测量值。 | (-99.9～99.9%) 0 |
| HA | 斜率修正 | 修正传感器（高湿）测量时产生的误差； HA = 1000 *（实际湿度值 - 仪表测量值）÷仪表测量值。 | (-999～999) 0 |
| HP | 加湿比例 | 时间比例作用调节。 | (0.0～90.0) 10.0 |
| HI | 加湿积分 | 积分作用调节。 | (1～999s) 200 |
| Hd | 加湿微分 | 微分作用调节。 | (0～999s) 30 |
| HT | 加湿周期 | 加湿控制周期。 | (0～60s) 5 |
| Hc | 低湿控制 加湿关断 | 低湿控制时的不加湿点。 | (-50.0～50.0%) 0.0 |
| Ho | 加湿功率 | 加湿输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| Hu | 除湿开启 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量湿度≥设定湿度+Hu”，开启压缩机。 | (Hn～20.0%) 3.0 |
| Hn | 除湿关闭 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时，若“测量湿度≤设定湿度+Hn”，关闭压缩机。 | (-20.0%～Hu) 3.0 |
| HE | 无加湿点 | 当压缩机工作在间断式时，若设定值满足条件，可修改此值，提前关闭加湿。 | (0.0～10.0) 2.0 |

5)、压缩机参数表 -4

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=109”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| C1 | 禁止压缩机 工作温度点 | 当“温度测量值≥C1”时，绝对禁止压缩机工作。 | (0～100.0℃) 80.0 |
| C2 | 不开压缩机 工作温度点 | 当“温度设定值≥C2”时，仅当温度测量值高于温度设定值时开一次压缩机。 | (0～100.0℃) 42.0 |
| C3 | 常开温度点 | 当“温度设定值≤C3”时，压缩机以平衡方式工作。 | (-15.0～100.0℃) 0.0 |
| C4 | 常开湿度点 | 当“湿度设定值≤C4”时，压缩机以平衡方式工作。 （常开温度点和常开湿度点有一个条件满足，压缩机就以平衡方式工作） | (0～100.0%) 10.0 |
| C5 | 工作方式 | 0：自动获取制冷、自动获取除湿阀值； 1：手动设置制冷、自动获取除湿阀值； 2：自动获取制冷、手动设置除湿阀值； 3：手动设置制冷、手动设置除湿阀值。 注：仅压缩机以断开式工作时有效。 | (0～3) 3 |
| C6 | 压缩机 启动延时 | 压缩机启动延时保护时间，压缩机由停止到再启动的最小时间间隔。 | (0～600s) 180 |
| C7 | 化霜方式 | 0：无化霜功能； 1：电磁阀化霜方式； 2：加热管化霜方式。 | (0～2) 0 |
| C8 | 化霜间隔1 | 当“温度设定值≤8.0℃”时的化霜时间间隔。注：0表示该段无自动化霜，可手动开启。 | (0～9999min) 0 |
| C9 | 化霜间隔2 | 当“8.0℃＜温度设定值≤16.0℃”时的化霜时间间隔。 注：0表示该段无自动化霜，可手动开启。 | (0～9999min) 0 |
| CA | 化霜间隔3 | 当“16.0℃＜温度设定值≤24.0℃”时的化霜时间间隔。 注：0表示该段无自动化霜，可手动开启。 | (0～9999min) 0 |
| Cb | 化霜时间1 | 当“温度设定值≤8.0℃”时的化霜开启时间。 注：0表示该段无化霜。 | (0～200s) 0 |
| Cc | 化霜时间2 | 当“8.0℃＜温度设定值≤16.0℃”时的化霜开启时间。 注：0表示该段无化霜。 | (0～200s) 0 |
| Cd | 化霜时间3 | 当“16.0℃＜温度设定值≤24.0℃”时的化霜开启时间。 注：0表示该段无化霜。 | (0～200s) 0 |
| CE | 电磁阀功能 | -2：无电磁阀功能； -1：当需要开启压缩机时，如果开启延时时间到，则先开启电磁阀，经过10秒钟后，再开启压缩机； 0：常开式电磁阀方式； 1：详见下CF参数。 | (-2～1) -2 |
| CF | 电磁阀开启 | 若CE=0，当“温度测量值＜温度设定值-CF”时，电磁阀开启；当“温度测量值＞温度设定值+CF”时，电磁阀关闭； 若CE=1，当“温度设定值≥CF”时，电磁阀开启；当“温度设定值＜CF”时，电磁阀关闭。 | (0～50.0℃) 0 |

6)、内部参数表 -5

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=209”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| P1 | 光照度选择 | 0：无光照； 1：共3级； 2：共4级； 3：共5级； 4：共6级； 5：共10级（冷光源0~10V输出）。 | (0～5) 4 |
| P2 | 湿度选择 | 0：无湿度；1：只显示湿度；2：湿度可控。 | (0～2) 2 |
| P3 | 内部参数 | 预留可设。 | (0～9999) 0 |
| P4 | 温度 设定上限 | 温度设定值的最大值。 | (P5～95.0℃) 60.0 |
| P5 | 温度 设定下限 | 温度设定值的最小值。 | (-15.0～P4℃) 0.0 |
| P6 | 湿度输入 电压上限 | 湿度100%时对应的输入电压值。 | ( P7~5000 mV) 3000 |
| P7 | 湿度输入 电压下限 | 湿度0%时对应的输入电压值。 | ( 0~P6 mV) 0 |
| P8 | 低温保护 | 当“温度测量值或温度设定值≤P8”时，湿度不控制，只控温度，报警灯慢闪。 | (-19.9～30.0℃) 0 |
| P9 | 高温保护 | 当“温度测量值≥P9”时，运行停止，关闭所有输出，报警灯快闪。 | (0～100.0℃) 100.0 |
| PA | 温度 滤波系数 | 调节温度灵敏度。 | (1～200) 20 |
| Pb | 湿度 滤波系数 | 调节湿度灵敏度。 | (1～200) 20 |
| PC | 输入选择 | 0：门控闭合门开、水位闭合缺水； 1：门控断开门开、水位闭合缺水； 2：门控闭合门开、水位断开缺水； 3：门控断开门开、水位断开缺水。 | (0～3) 0 |
| Pd | 水位延时 加水时间 | 若Pd＞0，加水满后延长Pd时间关闭加水； 若Pd＜0，检测到缺水，延时Pd时间后加水。 | (-20～20s) 5 |
| PE | 湿度 小数位选择 | 0：无小数；1：有小数显示。 | (0～1) 0 |
| PF | 温度显示 不灵敏区 | 温度显示不灵敏区。 | (0～10.0℃) 0.1 |
| PH | 湿度显示 不灵敏区 | 湿度显示不灵敏区。 | (0～50.0%) 1.0 |

7)、环境温度 -6

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=18”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| nH | 环境温度 | 控制器所处环境温度，并经过bH、oH修正后的值。 | 不可修改 |
| bH | 环境温度修正 | 修正环境温度测量时产生的误差。 bH=实际环境温度值-nH | (-20.0～20.0℃) 0.0 |
| oH | 光照度 修正 | 当有光照度输出时，一级光照对应环境温度改变值，设置为0即无热光源温度补偿。 | (0～10.0℃) 0.0 |

8)、预约设定 -7

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=36”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| AP | 预约设定 | 0：关闭预约功能； 1：开启预约功能。 | (0～1) 0 |
| T_ | 预约时间 | 当AP值选择为1开启时，再次点击设定键，可进行预约时间设定。 | (0～9999min) 0 |

9)、校核控温精度

5.1 用0.1℃分度水银温度计（或分辨度0.1℃数字式测温计）放入产品工作室内；

温度计水银感温头应处于工作室有效空间的几何中心

5.2 在产品控温范围内任选一点，设定SV控温值，当PV测量值等于设定值时，再恒温（1～2）小时左右（根据产品规格不同而恒温时间有长短），观察水银温度计的实际测得温度值与控温仪显示的测量值PV之差应小于或等于±0.5℃。

四、产品的维护及注意事项

1、设备在搬运时，倾角不得大于45度，以免制冷系统损坏。

2、设备搬运放置到位后，应静放1～2天再开机，以利制冷系统能正常工作并延长寿命。

3、设备必须和接地良好的电源插座相连接！

4、设备放置平衡

5、当箱内温度在露点以下时，开箱后湿度探头易积水汽，使湿度显示99.9%，这时须把箱内加温，烘干湿度探头。在湿度显示为99.8%以下时，方可使用。

6、影响湿度的因素

a、箱体内积水，需擦干箱内积水。

b、环境温度：适当设定P值。

7、对设备的维修应由资质人员进行，在维修前应与我公司售后服务中心联系。

五、接线图

装 箱 单

产品名称：恒温恒湿箱

规格型号：LHS-100HC

制造日期：   年   月

| 序号 | 类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 2 |  |
| 2 | 文件 | 装箱单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文件 | 合格证\保修卡 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 水管 | 根 | 1 |  |
| 5 | 配件 | 不锈钢搁板 | 套 | 3 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱员： 3                                             检验员：