# DLK-8AS

DLK---系列

电 热 恒 温 水 槽

使

用

说

明

书

上海东麓仪器设备有限公司

地址：上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号

电话：021-57456877  传真：021-69157000-1043  邮编：201801

网址：    www.shdonglu17.com.cn

目    录

一、适用范围…………………………………………………………2

二、技术指标…………………………………………………………2

三、特点………………………………………………………………2

四、操作步骤…………………………………………………………2

五、控制器操作方法…………………………………………………3

六、维护保养…………………………………………………………5

七、注意事项…………………………………………………………5

八、故障处理…………………………………………………………6

九、装箱单…………………………………  ………………………6

感谢您购买本公司仪器，在您启用恒温水槽前，请仔细阅使用说明书，相信它能让您的恒温水槽发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

- 适用范围

恒温水槽广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

- 技术指标：

| 型 号 | DLK-8AS | DLK-8AD |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V/50Hz |  |
| 温控范围 | RT+5~99℃ |  |
| 控温精度 | ±0.5 ℃ |  |
| 恒温波动度 | ±0.5 ℃ |  |
| 跟踪报警 | 2.0 ℃ |  |
| 加热功率 | 850W | 2000W |
| 容积 | 11L | 28L |
| 工作室尺寸 (mm) | 300×240×160 | 600*300*160 |

- 特点：

  - 采用不锈钢内胆。

  - 高精度控温仪控温，控温精确可靠。

  - 数显、微电脑控制。

- 操作步骤：

  - 向工作室水箱注入适量的洁净自来水，放置容器。

  - 接通电源。

  - 选择恒温温度。

  - 工作完毕，切断电源。

- 控制器操作方法：

℃

PV

SV

H/M

设 定

移位/自整定

减小/再运行

增 加

ALM

SW

RUN/AT

OUT

指示灯定义

1．“RUN/AT”指示灯：运行时此灯点亮，运行结束时熄灭；自整定时此灯闪烁。

2．“OUT”指示灯：有加热输出时此灯点亮，反之熄灭。

3．“ALM”指示灯：传感器异常或超温报警时此灯点亮，反之熄灭。

4．“SW”指示灯：预留，无效。

A、操作及使用方法

1．控制器上电，显示窗上排显示“分度号和版本号”，下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

1）若无恒温定时功能：

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。在此设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

2）若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示窗下排显示提示符“ST”，上排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示窗下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，下排个位小数点点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，下排个位小数点闪烁，计时时间到，运行结束，显示窗下排显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

注：在计时过程中若增大温度设定值，则仪表从0开始重新计时，若减小温度设定值，仪表继续保持计时。

3．传感器异常报警

若显示窗上排显示“---”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，“ALM”报警灯常亮；下偏差报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，“ALM”报警灯闪烁，若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM”报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

5．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．“移位”键：在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

7．“减小”键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减。

8．“增加”键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

9．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

B、系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序，“AT”指示灯闪烁，自整定结束后该指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，“ALM”报警灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

C、温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”，上排显示密码值，通过增加、减小和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 | 0 |
| ALH- | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值>温度设定值+HAL”时，报警灯常亮，蜂鸣器鸣叫（参见五.4），断开加热输出。 | (0～100.0℃) | 3 |
| ALL- | 下偏差 超温报警 | 当“温度测量值<温度设定值-ALL”时，报警灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。 | (0～100.0℃) | 0.0 |
| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） | 出厂值 |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) | 3 |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (1～400.0℃) | 5 |
| I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) | 600 |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) | 200 |
| Pb- | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | -12.0～12.0℃ | 0 |
| PK- | 满度调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | -999～999 | 35 |

注1：型号为PCE-E3002/7（继电器输出）的控制器，其加热控制周期的出厂值为20秒，其它型号为5秒。

- 产品出厂前都经过严格地测试，当技术指标符合要求，工作正常时，一般不要进行修正。

六、维护保养：

- 水槽内外应经常保持整洁，外壳喷塑处切忌用有反应的化学溶液      擦试，以免发生化学反应。

- 仪器如长期不使用，应将工作室水箱中的水排除，用软布擦净并晾干。套好塑料薄膜防尘罩放在干燥室内，以免温度控制仪器受潮而影响使用。

- 仪器不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体环境下使用，以免仪器干扰损坏及发生触电危险。

- 禁止在水槽无水状态使用加热器。

七、注意事项：

- 水槽外壳必须有效接地，以保证使用安全。

- 在未加水之前，切勿按下电源开关，以防烧毁电热管。

- 当水槽发生声和光报警时，请先检查设定温度是否偏离正常范围，如未偏离，应停止使用，请专业维修人员检查或交本厂修理。

- 非必要时，请勿拆开温度控制装置侧板，以策安全。

- 使用中出现异常想象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

八、故障处理：

| 现 象 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 1．无电源 | 1．插座无电源 | 1．换插座 |
|  | 2．插头未插好或断线 | 2．插好插头或接好线 |
|  | 3．熔断器开路 | 3．换熔断器 |
|  | 4．电源开关未合上 | 4．合上电源开关 |
| 2．箱内温度不升 | 1．设定温度低 | 1．调整设定温度 |
|  | 2．电加热器坏 | 2．换电加热器 |
|  | 3．控温仪坏 | 3．换控温仪 |
|  | 4．温度传感器连接线松动 | 4．拧紧传感器连接线螺母 |
| 3．设定温度与箱 内温度误差大 | 1．温度传感器坏 | 1．换温度传感器 |
| 4．温度失控 | 1．温度传感器固定脱落 | 1．固定温度传感器 |
|  | 2．控温仪坏 | 2．换控温仪 |

九、装   箱   单

| 序号 | 类 别 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文 件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文 件 | 装箱单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文 件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 备 件 | 熔断器芯 | 只 | 2 |  |
| 5 | 配 件 | 托架 | 只 | 1 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符                           装箱员：   1