DL—系列

DL-XGZ-300

光 照 培 养 箱

使用说明书

上海东麓仪器设备有限公司

地址：上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号

电话：021-57456877  传真：021-69157000-1043  邮编：201801

网址：   www.shdonglu17.com.cn

目   录

（一）适用范围……………………………………………………3

（二）结构…………………………………………………………3

（三）工作原理……………………………………………………4

（四）技术指标……………………………………………………4

（五）工作条件……………………………………………………4

（六）使用说明……………………………………………………4

（七）注意事项……………………………………………………10

（八）故障处理……………………………………………………11

（九）其它…………………………………………………………12

（十）接线图………………………………………………………12

（十一）装箱单……………………………………………………13

一、适用范围

光照培养箱适用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件的理想设备。

二、结构

1、脚轮 2、箱体 3、侧门 4、门磁封条 5、控温盒 6、面贴 7、电源开关 8、前门

9、下风罩10、电源线 11、箱体后封板 12、压缩机后封板

本系列光照培养箱由箱体、温控系统、加热制冷系统、光照系统、循环风道等部分组成。箱体工作室为镜面不锈钢冲压而成，四周圆弧结构，容易清洗；箱体外壳采用优质不锈钢表面喷塑，工作室网板高度任意调整。箱体采用绝热性能良好的聚胺脂发泡板，大大提高了箱体的保温性能。温控系统主要有温控仪，温度传感器等组成。温控仪具有超温保护、掉电保护、简单编程、定时等功能。加热制冷系统由加热管、蒸发器、冷凝器、压缩机等构成。本系列光照培养箱循环风道设计合理，最大限度地保证了箱内温度的均匀性。光照培养箱采用三面发光，保证箱体内光照的均匀性，光照亮度五级可调，大大方便了用户的使用。

三、工作原理

- 当温度传感器测量的温度信号传至温控仪，温控仪内CPU作出正确的判断，输出加热信号或制冷信号，控制加热管或压缩机工作，确保箱体温度达到设定温度。温控系统采用模糊PID控制方式，控温精度高,温度波动度小。

四.技术指标

| 项目 | DL-XGZ-150 | DL-XGZ -250 | DL-XGZ -300 | DL-XGZ -400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |  |  |  |
| 控温范围 | 有光照：10～50℃ 无光照：4～50℃ |  |  |  |
| 恒温波动度 | ±1.0℃ |  |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |
| 光照强度 | 0～12000Lx 六级可调 | 0～15000Lx 六级可调 | 0～20000Lx 六级可调 | 0～25000Lx 六级可调 |
| 输入功率 | 900W | 1100W | 1500W | 2000W |
| 内胆尺寸 W×D×H（mm） | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*1050 |
| 外形尺寸 W×D×H（mm） | 700*630*1450 | 780*745*1560 | 780*780*1650 | 880*780*1750 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L |
| 载物托架 | 3pcs |  |  |  |
| 工作环境 | 5～35℃ |  |  |  |
| 性能参数在环境温度25℃，相对湿度50%，空载、无强磁、无震动条件下测得。 |  |  |  |  |

注：表中温度参数均用精确度±0.1℃的标准水银温度计测量（几何中心点）。湿度参数均用精确度±3%的标准湿度计测量（几何中心点）。

五.工作条件

a)温度：15℃～30℃

b)空气相对湿度：不大于85%

c)供电电源：AC220V,频率50HZ±1HZ

d)周围无强烈光照，无腐蚀性气体，通风良好，无强烈震动源及强电磁场存在。

六．使用说明

一.使用环境要求

a)温度：15℃～30℃

b)空气相对湿度：不大于85%

c)供电电源：AC220V,频率50HZ±1HZ

d)周围无强烈光照，无腐蚀性气体，通风良好，无强烈震动源及强电磁场存在。

2、按键和指示灯介绍

设定/查询

键：主界面和查询界面下，点击切换查询界面和主界面；长按进入程序设定界面。设定界面下，点击向下切换数值，长按退出设定界面。

△

键：主界面和查询界面下，点击开关背光；设定界面下，增加数值或向上切换参数；

▽

键：主界面和查询界面下，长按手动除霜；设定界面下，减小数值或向下切换参数

△

键：主界面和查询界面下，长按进入参数菜单；设定界面下，切换光标位置；

照明

键：点击开启或关闭照明。

R/S

键：长按2秒运行或停止程序。

3、界面介绍

- 普通状态下，仪表显示主界面；

光照度：

温度：

湿度：

时间：

周期：

段数：

30.0

℃

%

6

级

10

30

100

70.0

【运行停止，按运行键启动！】

设定/查询

在主界面中，点击      键进入查询界面，该界面下60秒无按键按下，自动返回到主界面；

查询当前设定值

光照度：

温度：

湿度：

时间：

周期：

段数：

30.0

℃

%

6

级

10

30

100

70.0

设定/查询

设定/查询

在主界面或查询界面中，长按     键4秒，进入设定界面，该界面下，长按      键4秒，返回主界面，并保存设定数值；60秒无按键按下，自动返回到主界面，设定数值不保存；

总段数：

总周期：

预约时间：

总设定

99

30

120

运行设定

灭菌时间：

120

光照度：

温度：

湿度：

时间：

第一段

90.0

℃

%

6

级

100

90.0

运行设定

设定/查询

△

设定/查询

在主界面或查询界面中，长按     键4秒，进入参数密码界面；不同参数对应不同密码，输入正确密码，点击     键，进入相应参数界面；如密码输入不正确，点击     键，则返回到主界面；

温度参数：00

用户参数：00

湿度参数：00

输入密码

共一页

设定/查询

设定/查询

在参数密码界面中，输入正确密码，点击      键，进入相应参数界面；该界面下，长按     键4秒，返回主界面，并保存设定数值；60秒无按键按下，自动返回到主界面，设定数值不保存；

通讯地址：

1

1

2

用户参数

掉电保护：

控制方式：

共一页

▽

设定/查询

设定/查询

设定/查询

在主界面中，同时按住      和     键4秒，进入内部参数密码界面，输入正确密码，点击       键，进入相应参数界面；如密码输入不正确，点击      键，则返回到主界面；

除霜参数： 00

采样参数： 00

内部参数： 00

输入密码

共一页

环境温度： 00

- 使用介绍

例：设备需要120分钟后开始工作，工作10个周期，每个周期设定2段，第一段需要工作720分钟，温度控制在30℃，光照度为6级，湿度控制在60%RH；第二段需要1200分钟，温度控制在10℃，光照度为4级，湿度控制在50%RH。

设定/查询

长按      键4秒，进入总设定界面；

△

▽

△

设定/查询

设定/查询

点击      键，将光标切换到总周期的数值上，使用      和      键，将总周期设定值修改为10；再点击     键，光标停在总段数的数值上，将总段数设定值修改为2；再点击     键，光标停在预约时间的数值上，将预约时间修改为120分钟；

设定/查询

设定/查询

设定/查询

设定/查询

然后点击      键，进入第一段设定界面，光标停在温度的数值上，将温度设定值修改为30℃； 点击       键，光标停在湿度的数值上，将湿度设定值修改为60%RH，再点击     键，光标停在光照度的数值上，修改光照度设定值为6级；再点击       键，光标停在时间的数值上，修改时间设定值为720分钟；

设定/查询

设定/查询

再点击      键进入第2段的设定状态，按照上述方法依次将温度，湿度，光照度和时间的设定值修改为10℃，50%RH，4级；最后长按      键4秒，退出设定界面，返回到主界面，设定完毕；

R/S

长按      键2秒，控制器开始按照预约时间计时，运行状态显示：预约计时…，120分钟后，程序开始运行第一段；

  - 程序进入第一段后，如果内部参数中的计时方式为0，则此时计时开始，运行状态显示：正在计时…；如果计时方式为1，则此时运行状态显示为：正在运行…，当温度到达设定值时，计时开始；如果计时方式为2，则当温湿度均到达设定值时，计时开始；

  - 第一段计时结束后进入第二段，第二段计时结束后，进入第二周期的第一段，以此类推；当第10周期第二段计时结束后，程序运行结束，关闭所有输出，蜂鸣器鸣叫（按任意键消音）。

  - 注：当湿度设定为0时，加湿和除湿均不开启，可做为生化箱使用。

- 参数介绍

△

用户参数：密码3（主界面下长按     3秒，进入密码界面）

| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 与电脑连接时，该仪器的通讯地址，多台仪器同时与电脑连接时，通讯地址不应重复； | 1～16（1） |  |
| 断电保护 | 0：关闭断电保护功能； 1：开启断电保护功能，当仪表断电恢复后，程序按照断电时的周期、段数、时间继续运行； | 0～1(0) |  |
| 参数名称 | 参数功能说明 |  | 范围（出厂参数） |
| 计时方式 | 0：0～9999分钟；1：0～99小时: 0～59分钟 |  | 0～1(1) |

△

温度参数：密码4（主界面下长按     3秒，进入密码界面）

| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- |
| 超温报警 | 当测量温度>设定温度+超温报警时，仪表报警灯亮，切断加热保护继电器，开制冷，有蜂鸣器鸣叫； | 0.0～50.0 (5.0) ℃ |
| 零位调整 | 零位调整=水银温度计读数值-显示温度； | -99.9～99.9(0) ℃ |
| 满度调整 | 当实际温度出现偏差时，可调整该参数值纠正： 满度调整=1000 * （水银温度计读数值-显示温度）/显示温度； | -999～999(0) |
| 比例带 | 时间比例作用调节。 | 0.0～90.0（15.0） |
| 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～9999) 300秒 |
| 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～9999)200秒 |
| 周期时间 | 加热控制周期。 | 0～60 (5) |
| 关断加热 | 当测量温度>=设定温度+关断加热时，关闭加热输出 | -50.0～50.0(2.0) ℃ |
| 常开温度 | 当控制方式为0时，如果设定温度<环境温度+常开温度，则压缩机自动切换为常开式；当控制方式为1时，如果设定温度<常开温度，则压缩机自动切换为常开式。 | -50.0～50.0 (10.0) ℃ |
| 开启制冷 | 当控制方式为0或1，且压缩机为断开式控制时，该参数为制冷开启点的偏移量；当控制方式为2时，制冷的开启点为：测量温度>=设定温度+开启制冷。 | -20.0～20.0(0.0) ℃ |
| 关闭制冷 | 当控制方式为2时，制冷的关闭点为：测量温度<=设定温度+关闭制冷；（关闭制冷点应小于开启制冷点） | -20.0～20.0(-0.2) ℃ |
| 制冷延时 | 压缩机延时保护时间，压缩机停止与再次开启的时间间隔>=延时时间； | 0～60（3）分 |

△

湿度参数：密码5（主界面下长按     3秒，进入密码界面）

| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- |
| 超湿报警 | 当测量湿度>=设定湿度+超湿报警时，切断加湿保护继电器。 | 0.0～50.0 (20.0) %RH |
| 湿度零位 | 零位调整=湿度计读数值-显示湿度； | -99.9～99.9(0)%RH |
| 湿度满度 | 当实际湿度出现偏差时，可调整该参数值纠正： 满度调整=1000 * （湿度计读数值-显示湿度）/显示湿度； | -999～999 (0) |
| 比例带 | 时间比例作用调节。 | 0.0～90.0（15.0）%RH |
| 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～9999)200秒 |
| 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～9999)30秒 |
| 周期时间 | 加湿控制周期。 | 0～60 (5)秒 |
| 关断加湿 | 当测量湿度>=设定湿度+关断加湿时，关闭加湿输出 | -50.0～50.0(0.0) %RH |
| 常开湿度 | 当控制方式为0或1时，如果设定湿度<常开湿度，则压缩机自动切换为常开式。 | 00.0～90.0 (5.0) %RH |
| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| 开启除湿 | 当控制方式为0或1且压缩机为断开式控制时，该参数为除湿开启点的偏移量；当压缩机控制方式为2时，除湿的开启点为：测量湿度>=设定湿度+开启除湿； | -20.0～20.0(0.0) %RH |
| 关闭除湿 | 当控制方式为2时，除湿的关闭点为：测量湿度<=设定湿度+关闭除湿；（关闭除湿点应小于开启除湿点） | -20.0～20.0(-2.0) %RH |
| 低温保护 | 当测量温度<低温保护时，关加湿和除湿，低温灯亮。 | -20.0～60.0(0.0) ℃ |

设定/查询

▽

除霜参数：密码9（主界面下同时长按      和      3秒，进入密码界面）

| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- |
| 除霜方式 | 0：电磁阀除霜方式；除霜时，电磁阀开，风机停； 1：加热除霜方式；除霜时，电磁阀开，加热有输出，风机停，压缩机停； | 0～1(0) |
| 间隔一 | 0.0～9.0℃时的化霜间隔时间，单位小时 | 0～200（12）小时 |
| 间隔二 | 9.1～15.0℃时的化霜间隔时间，单位小时 | 0～200（24）小时 |
| 间隔三 | 大于15. 0℃时的化霜间隔时间，单位小时 | 0～200（72）小时 |
| 除霜一 | 0.0～9.0℃时的化霜输出时间，单位秒 | 0～300（60）秒 |
| 除霜二 | 9.1～15.0℃时的化霜输出时间，单位秒 | 0～300（60）秒 |
| 除霜三 | 大于15.0℃时的化霜输出时间，单位秒 | 0～300（60）秒 |
| 手动除霜 | 0： 无手动除霜功能； ▽ 1：主界面下，长按 键8秒，开始除霜，除霜时间根据参数：除霜一、除霜二、除霜三； | 0～1（0） |

设定/查询

▽

内部参数：密码101（主界面下同时长按      和      3秒，进入密码界面）

| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- |
| 温度上限 | 设定温度上限值 | 0.0～90.0 (60.0) ℃ |
| 温度下限 | 设定温度下限值 | -40.0～0.0（0.0）℃ |
| 仪表类型 | 0：人工气候箱；1：恒温恒湿箱；2：光照箱 | 0～2(0) ℃ |
| 显示语言 | 0：中文显示；1：英文显示 | 0～1(0) |
| 控制方式 | 0：系统根据参数常开温度+环境温度、常开湿度来判断压缩机常开式或断开式；断开式时开启和关闭点根据环境温度自动计算； 1：系统根据参数常开温度、常开湿度来判断压缩机常开式或断开式；断开式时开启和关闭点根据环境温度自动计算； 2：压缩机断开式，压缩机根据温度参数中的开启制冷和关闭制冷的设定值来控制制冷；根据湿度参数中的开启除湿和关闭除湿的设定值来控制除湿； | 0～2(0) |
| 计时判断 | 0：运行就开始计时；1：温度到设定值开始计时；2：温度、湿度均到设定值开始计时 | 0～2（0） |
| 高温控制 | 温度设定值>高温控制时，只有当超温报警时压缩机开启，否则压缩机关闭 | 0.0～99.9(50.0) |
| 参数名称 | 参数功能说明 | 范围（出厂参数） |
| 湿度偏差 | 内部调节参数 | 0.0～99.9 (2.0) |
| 泄压开启 | 当压缩机以平衡方式工作时，若“温度测量值≤温度设定值+泄压开启值”，启动泄压电磁阀； 当压缩机以断开方式工作时，若压缩机停止工作，则启动泄压电磁阀。 | -5.0～0.0℃（0.0） |
| 泄压关闭 | 当压缩机以平衡方式工作时，若“温度测量值≥温度设定值+泄压关闭”，关闭泄压电磁阀； 当压缩机以断开方式工作时，若压缩机开始工作，则关闭泄压电磁阀。 注：当压缩机以平衡方式工作时，若“泄压开启=0”且“泄压关闭=0”，则泄压电磁阀始终处于关闭状态。 | 0.0～5.0℃（0.0） |
| 调试参数 | 调试参数为1时，可进入调试流程 | 0~1（0） |
| 湿度参数 | 内部调节参数 | 1~200（50） |

环境温度：密码18（当环境温度芯片故障时，低温指示灯闪烁）

英文名称与参数指示符号对照表

参数指示符号

英文名称

参数指示符号

英文名称

P2

cc

Ft

AL

LT

rc

rt

Ad

Pb

Pk

P1

d0

dc

c1

七、注意事项

- 光照培养箱在运输搬运中，禁止倒置或大于45度的斜放，搬运以后应静止5H以上，方可开启工作。

- 本设备落地后，如地面不平整应予以垫平，设备的左右以及背面应留300mm以上空间，若在30℃以上的环境温度下使用本设备，建议在设备的背后加强通风措施并降低环境温度（例如：安装空调使设备工作时的温度保持在25℃左右）以防压缩机因过热死机。

- 本设备在正常运行时，箱内载物摆放整齐，切勿过挤。应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。

- 本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的地线接地。

当培养箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属于正常现象。一般情况下，在测量温度达到控制温度后1h左右，工作室内温度进入恒温状态。

7

- 设备若在制冷状态工作一段时间后，制冷效果不理想（制冷慢或产生静差），可能是蒸发器结霜所致。一般设定40℃温度，让设备工作3小时以上（一般运行7-15天,必须做一次“除霜”处理），之后再投入使用。

- 箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，一保持清洁，增加玻璃的透明度;请勿用酸，碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

10.	设备长期不用，应拔掉电源线，擦净箱内积水,并应定期（一般一季度）按使用条件运行5小时，将温度设定在40℃，并每隔2小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放,以驱除电气部分的潮气，避免损坏有关器件。

11.	设备如发生故障，应有专业人员或生产厂家维修解决。

八、故障处理

| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电（指示灯不亮） | 电源插座无电或插头接触不良 | 修复 |
|  | 箱体电源断线或未插好插头 | 修复，重插 |
|  | 保险丝断 | 若换后通电仍烧断，边需检查电机等部件是否有短路（电机坏会有异味，线包发黑等现象）或通壳（绝缘电阻为0），修复后再开机。 |
|  | 电源开关坏（或未开） | 更换电源开关 |
| 仪表无显示 | 接线脱落或仪表烧坏 | 重新接好导线或更换仪表 |
| 仪表显示“----” “□□□” | 传感器坏或接线端（脱落） | 修复或更换PT100（0℃时为100欧姆，0.3欧/℃） |
|  | 温度值超出了控温范围 | 使用规定值内适当温度值 |
| 低温灯闪烁 | 测温芯片故障 | 更换测温芯片 |
| 湿度窗口显示“AA” 蜂鸣器鸣叫 | 加水系统故障 | 检查加水系统 |
| 不制冷 | 转换开关位置不对 | 设置正确的位置 |
|  | 压缩机坏或管路堵或R12漏 | 更改、排堵、加R12 |
|  | 压缩机过热保护器启动 | 待压缩机温度下降，自然恢复 |
|  | 压缩机保护器烧坏(有焦味) | 更换保护器 |
| 温度失控并 AL1报警灯亮 | AL1设置为0或不正确 双向可控硅被击穿 控温仪坏（AL1报警等不亮） | 重新设置 更换（型号：BTA16） 换控温仪 |
| 无光照 | 仪表坏无输出 | 换同型号仪表 |
|  | 光照灯坏 | 换灯 |
| 不升温 | 控温仪坏（无电源，HEAT灯不亮） | 更换控温仪 |
|  | HEAT灯亮 | 调换3041/3061触发器或BTA16可控硅 |
|  | HEAT灯亮双向可控硅不导通 | 更换双向可控硅（型号：BTA16） |
|  | 使用了定时功能，温度升后降下 | 使T1≠0 |
| 控温误差大或有静差 | 风机坏（不转） | 更换风机 |
|  | PT100接触不良，阻值变大 | 重新接线 |
|  | PID等参数设定不正确 | 重新调整参数 |
|  | 冷凝器结霜过多，制冷功率小 | 升温去霜（设定40℃温度，工作3小时以上） |
| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| 风机声音异常或噪音大（>70dB） | 风机坏或压缩机风机坏 | 更换风机 |
|  | 擦后风道板或风叶坏 | 修复 |

九、其它

光照培养箱经包装后，用户在遵守储存和使用规则条件下，从出厂之日起1年内产品不能正常工作时，本公司将会无偿为用户修理零件或产品。

十、接线图

加

热

压

缩

机

~220V~

加

湿

22

21

20

19

18

17

16

15

24

25

26

35

34

33

32

31

30

29

28

27

36

37

38

23

第

一

级

光

照

第

二

级

光

照

第

三

级

光

照

第

四

级

光

照

第

五

级

光

照

第

六

级

光

照

COM

风

机

化

霜

加

水

COM

COM

COM

辅

助

大

小

COM

1

2

3

4

5

PT100

6

7

8

9

10

11

HOUT GND VCC

湿度传感器

门控

水位

A+ B-

照明

！

| 十一、装箱清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 载物架 | 个 | 3 |  |
| 5 | 配件 | 保险丝 | 只 | 2 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 经检查，本单所列物品与箱内所装实物相符。 |  |  |  |  |  |
| 检验员： 01 |  |  |  |  |  |