## DLZ--- 020

## 00

## 型

真  空  脱  泡  箱

使

用

说

明

书

上海东麓仪器设备有限公司

地址：上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号

电话：021-57456877  传真：021-69157000-1043  邮编：201801

网址：www.shdonglu17.com

目      录

- 适用范围…………………………………………………………2

- 技术指标…………………………………………………………2

- 结构及工作原理…………………………………………………3

- 使用方法…………………………………………………………3

- 注意事项…………………………………………………………5

- 故障处理…………………………………………………………7

- 装箱单……………………………………………………………8

感谢您购买本公司仪器，在您启用真空测漏箱前，请仔细阅使用说明书，相信它能让您的真空测漏箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

- 适用范围

真空脱泡箱适用于包装材料真空检漏等试验，也可用于大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下储存物品或陶瓷、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒、AB胶水、LED发光二极管、数码管及玻璃制品等行业的真空脱气泡等试验。

- 技术指标

技术参数

| 名 称 | DLZ系列立式真空箱（真空脱泡箱）一体式连体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | DLZ-020 | DLZ-050 | DLZ-090 | DLZ-210 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |  |  |  |
| 极限真空度 | 100Pa |  |  |  |
| 真空度控制 | 数显真空计 |  |  |  |
| 内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 605×490×1100 | 730×560×1190 | 615×660×1290 | 720×805×1580 |
| 搁板(Pcs) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 内胆材质 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |  |  |  |
| 环境温度 | 5℃～40℃ |  |  |  |

表中技术参数均在环境温度25℃，相对湿度不大于85%，真空度不小于0.1Mpa的条件下，用精确度为±0.1℃的水银温度计测得，温度计的水银头必须与箱内搁板表面接触良好。

- 结构及工作原理

DLZ系列真空脱泡箱020、050、090、210为立式结构。真空脱泡箱由箱体、内胆、及抽真空系统等三部分组成。

箱体采用优质薄板制成，表面喷塑处理，色彩鲜艳。内胆由一般镀锌钢板或不锈钢钢板制成。内腔形状为半圆弧内角的方形。箱门中间采用双层玻璃的结构，便于观察箱内被实验处理物品；在箱门内侧装有一块加厚钢化玻璃，同时采用长柱形门扣，这样利用调节门扣和钢化玻璃的间距，使箱门在关上后能紧压橡胶密封圈，以保证抽真空度时不漏气。(注意：橡胶密封圈不耐油！)抽真空系统由真空泵、真空表及真空阀（090，210型用电磁阀代替真空阀）、放气阀等组成。根据用户的需求，可增配干燥过滤罐（器）或进气阀等，090型和210型随机附赠真空泵其他型号真空箱的真空泵属选配件。（用户自配真空泵的抽气速率指标不能小于2L/S）。

- 使用方法

- 使用环境要求:

    - 温度：  5～40℃

    - 相对湿度：≤85％RH

    - 周围无强烈震动及腐蚀性气体影响

- 抽真空调试:

    - 将箱门关上并将门拉手旋紧到位，关闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空阀(由逆时针旋转90°)，第一次使用可能真空阀开关较紧，可用力旋转。

    - 用随机配件真空连接管(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱抽气管(外径:Φ16mm)和真空泵(2XZ-2型，进气口外径Φ16mm)连接牢固(090及210型已连接好)。接通真空泵电源，开始抽气，当真空表指示值达到-0.1Mpa时，先关闭真空阀后关闭真空泵电源，以防止真空泵机油倒流到工作室内，(090及210型无真空阀，可直接关闭面板上真空泵电源)此时箱内处于真空状态。

- 若工作室内实验物的湿度较大，产生的水气会影响真空泵的性能，建议在真空脱泡箱和真空泵之间，串入一个“干燥/过滤器”。本公司能按需配一个外形尺寸为Φ120×300mm，接口外径Φ16的干燥器。

- 若在实验物品的过程中，需要加入氮气等惰性气体，应在合同中注明，增配一个进气阀。

注意：

- 若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。

- 此真空脱泡箱不能作为电热干燥箱使用,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大 。

- 注意事项

- 须有效接地，以保证使用安全。

- 真空脱泡箱应在相对湿度≤85%RH，周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。

- 真空脱泡箱工作室无防爆、防腐蚀等处理，不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行实验。

- 真空泵不能长时期工作，因此当真空度达到干燥物品要求时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，待真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，继续抽真空，这样可延长真空泵使用寿命。

- 实验的物品如潮湿，则在真空脱泡箱与真空泵之间最好加入过滤器，防止潮湿气体进入真空泵，造成真空泵故障。

- 实验的物品如实验后改变为重量轻，体积小（为小颗粒状），应在工作室内抽真空口加隔阻网，以防实验物吸入而损坏真空泵（或电磁阀）。

- 真空脱泡箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。（如凡士林）

- 除维修外，不能拆开左侧箱体盖（090及210型除外）以免损坏。

- 真空脱泡箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭，应用松软棉布擦拭。

- 若真空脱泡箱长期不用，将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂，以防腐蚀，并套上塑料薄膜防尘罩，放置于干燥的室内，以免受潮损坏，影响使用。

- 使用中出现异常现象，请及时与我公司取得联系！

- 故障处理

| 故障现象 | 原因推测 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能抽真空 | 真空泵选用型号规格不对 | 应选抽气速率不小于2升/秒 |
|  | 各种连接管（头）松，内径选用太细 | 重新选用合适内径连接管，接头处紧固牢 |
|  | 真空表坏 | 更换 |
|  | 箱门未关严 | 调整门扣距离 |
|  | 门封条橡胶老化失去弹性 | 更换门封条 |
|  | 放气阀、真空阀位置不对 | 调整位置 |
|  | 电磁阀坏（090型、210型） | 更换电磁阀 |
|  | 各种连接管漏气 | 检查后更换 |
| 漏 气 | “O”型密封圈变形造成未压紧现象 | 用内六角扳手拧紧加热器底座（在内胆背面）或更换“O”型密封圈 |
|  | 放气阀位置不对 | 放置正确位置 |
|  | 真空阀漏气 | 调换 |
|  | 电磁阀关不严漏气（适用090、210型） | 调换 |

- 装箱单

装 箱 清 单

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 装箱清单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 真空连接管 | 根 | 1 | 090、210无 |
| 5 | 配件 | 板手 | 把 | 2 | 8-10/14-17 |

本单所列物品与箱内所装实物相符                           装箱员：   1